УТВЕРЖДАЮ

Директор ВНИИОФИ
	Иванов В.С.
“   “                     1995 г.

Анализатор иммуноферментных реакций
“УНИПЛАН”

Инструкция по поверке

КЮНЖ.941416.001 Д1

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела метрологии ВНИИОФИ В.П. Кузнецов “ “ 1995 года. | Директор АО “ПИКОН” К.Н. Пилипенко “ “ 1995 г. |
| --- | --- |

1995 г.

Настоящая инструкция по поверке распространяется на анализатор иммуноферментных реакций УНИПЛАН ТУ 9443-001-35924433-94 (в дальнейшем - анализатор) и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверок.

Периодичность поверки - один год.

# ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в табл.1.1.

Таблица 1.1.

| N п/п | Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки; номер документа, регламентирующего технические требования к средству, и основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внешний осмотр | 3.1. |  |
| 1.2. | Опробование | 3.2. | Планшет для иммунологических исследований ТУ 64-2-375. |
| 1.3. | Определение метрологических характеристик: | 3.3. | Набор образцовых нейтральных светофильтров КС-102. Диапазон оптических плотностей от 0,000 до 2,000 Б. |
| 1.3.1 | диапазона измерений оптической плотности; |  | Абсолютная погрешность 0,3% Т. |
| 1.3.2 | систематической составляющей основной погрешности; |  |  |
| 1.3.3 | случайной составляющей основной погрешности анализатора |  |  |

Примечание. Допускается применение других образцовых средств измерений, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью и аттестованных органами Госстандарта.

КЮНЖ.941416.001 Д1

Соколов	Анализатор иммунофермент-	01	2	7	Болдышев	ных реакций   УНИПЛАН

Инструкция по поверке

# УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ, ПОДГОТОВКА К НЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
	температура окружающего воздуха, °С	15 ¸ 25;
	относительная влажность, %, не более	80;
	атмосферное давление, кПа	84 ¸ 106;
		мм рт.ст.	630 ¸ 795;
	напряжение питания, В	220 ± 22;
	частота, Гц		50 ± 1.

## Эксплуатация анализатора и средств измерений при поверке должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

## При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности, указанных в соответствующих разделах эксплуатационной документации на анализатор и средства измерений.

# ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

## Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие анализатора следующим требованиям:

анализатор должен быть укомплектован в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

анализатор не должен иметь на наружной поверхности царапин, вмятин, повреждений регулировочных и соединительных элементов, нарушающих работу анализатора.

Примечание. Допускается проводить периодическую поверку при неполной комплектности ЗИП.

## Опробование

### Проверить наличие и исправность предохранителей. Подключить анализатор к сети переменного тока и переключить клавишу включения СЕТЬ в положение “включено”.

При нормальном включении прибор автоматически тестируется, а затем бланкируется, при этом на индикаторе высвечивается перемещающаяся точка и после окончания на индикаторе анализатора появляется запрос “П?.....1”, что означает готовность анализатора к работе.

### Установить в анализатор светофильтр с маркировкой 492 нм.

### Выбрать программу 1 “Измерение плотности” нажатием на панели управления клавиши “1”. На индикаторе справа должна высветиться цифра “1”.

### Присоединить кабель принтера к анализатору, вставить сетевой шнур принтера в сетевую розетку и включить принтер. Вставить лист бумаги в соответствии с эксплуатационной документацией на принтер и нажать клавишу "Пуск" на панели управления анализатора не устанавливая планшета или оправки со светофильтрами. В полученной после опробования распечатке все значения по всем лункам должны быть нулевыми.

## Определение метрологических характеристик. Определение диапазона измерений оптической плотности, систематической и случайной составляющих основной погрешности анализатора

### Определение метрологических характеристик анализатора производить измерением оптической плотности всех образцовых светофильтров из набора КС-102 в диапазоне оптической плотности от 0,000 до 2,000 Б.

### Установить образцовые светофильтры из набора КС-102 на оправку для поверки КЮНЖ.741514.001, при этом два светофильтра минимальной плотности установить на те позиции оправки, которые обеспечивают наклон светофильтра к ее плоскости в 7°¸10°. Оправку со светофильтрами установить в отсек плашкодержателя.

### Произвести измерение плотности нажатием клавиши “Пуск” на панели управления. Система управления автоматически произведет измерение плотности и выведет результат на печать. Провести измерение плотности пять раз, вставляя при необходимости новый лист в принтер.

### Все расчеты производить по одним и тем же номерам лунок, взятым из центральной для каждого светофильтра области.

### Рассчитать значение систематической составляющей основной погрешности для образцовых светофильтров диапазона 0,000 ¸ 0,300 Б по формуле

Dos = D - Doc	(3.1)

где  Dos - систематическая составляющая основной погрешности, Б;

D  - среднее арифметическое значение показаний анализатора, Б,

D=15i=15Di	(3.2)

Di - единичное показание анализатора;

Dос - значение оптической плотности образцового светофильтра, указанное в свидетельстве об аттестации (поверке).

### Рассчитать значение систематической составляющей основной погрешности для образцовых светофильтров диапазона 0,300 ¸ 2,000 Б по формуле

(Dos)отн=100*Dos/D oc, %	(3.3)

### Рассчитать значение среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности для всех образцовых светофильтров по формуле

sD0=i=15Di−D2n−1	(3.4)

где	s[Do] - оценка среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности, Б;

n - число измерений, равное пяти.

### Для автоматизации поверки анализатора может использоваться программа автоматического измерения и вывода на печать результатов измерений оптической плотности образцовых светофильтров.

При ее использовании необходимо на запрос “П?...1” нажать клавишу “Прог” и затем набрать номер “99” на клавиатуре панели управления.

Установить на оправке для поверки сразу шесть светофильтров из набора КС-102, включить подсоединенный ранее принтер, вставить в него лист, вставить планшет в отсек планшетодержателя и далее измерения провести согласно пункту 3.3.3.

### По окончании поверки выключить анализатор.

### Анализатор считать выдержавшим поверку, если для всех светофильтров значения составляющих погрешности анализатора, рассчитанные по формулам (3.1), (3.3), (3.4), не превышают предельных значений допускаемых в п. 3.2.2. и п. 3.2.4. технических условий ТУ 9443-001-35924433-94 на анализатор равных:

в диапазоне оптической плотности от 0.000 до 0.300 Б:

Dos = ± 0.007 Б

s[Do] = 0.003 Б

в диапазоне оптической плотности от 0.300 до 2.000 Б:

(Dos)отн = ± 3 %

s[Do] = 0.010 Б

# ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

## Положительные результаты поверки анализатора должны быть оформлены выдачей свидетельства о поверке по форме, установленной Госстандартом.

## Результаты поверки следует оформить записью в соответствующем разделе паспорта.

## Анализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящей инструкции, а также анализаторы, имеющие неисправности, признаются непригодными и к применению не допускаются.

## Повторная поверка производится после устранения замечаний, отмеченных поверителем, и внесения соответствующей записи в раздел паспорта.

## Результаты измерений при поверке записывают в  протокол  по форме приложения 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ N     от                  19    г.

поверки анализатора иммуноферментных реакций УНИПЛАН,

принадлежащего

1. Условия поверки нормальные

2. Средства поверки

(тип и номер набора образцовых средств, погрешность поверки)

3. Внешний осмотр

4. Опробование

5. Определение диапазона измерений оптической плотности, систематической и случайной составляющих основной погрешности анализатора

| Маркировка светофильтра | Dос [Б] | Показания анализатора | Составляющие основной погрешности анализатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Б] | систематическая |  | случайная |  |
|  |  |  | единица измерения | Dos | единица измерения | s[Do] |

Систематическая составляющая основной погрешности

Случайная составляющая основной погрешности

Заключение по результатам поверки: анализатор признан пригодным (непригодным) к применению

(указать причину)

Произведена запись в паспорте от                      19   г.

Поверку проводил

(подпись)	(фамилия)