УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ВНИИОФИ
Руководитель ГЦИ СИ
	Н.П. Муравская
“   “                     2006 г.

Анализатор иммуноферментных реакций
“УНИПЛАН”

Методика поверки

КЮНЖ.941416.001 Д1

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела метрологии ВНИИОФИ Ю.А. Торопов “ “ 2006 года. | Директор ЗАО “ПИКОН” К.Н. Пилипенко “ “ 2006 г. |
| --- | --- |

2006 г.

Настоящая инструкция по поверке распространяется на анализатор иммуноферментных реакций УНИПЛАН ТУ 9443-003-35924433-2005 (в дальнейшем - анализатор) и устанавливает методы и средства его первичной и периодической поверок.

Периодичность поверки - один год.

# ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены средства поверки с характеристиками, указанными в табл.1.1.

Таблица 1.1.

| N п/п | Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Наименование образцового средства измерений или вспомогательного средства поверки; номер документа, регламентирующего технические требования к средству, и основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внешний осмотр | 3.1. |  |
| 1.2. | Опробование | 3.2. |  |
| 1.3. | Определение метрологических характеристик: | 3.3. | Набор светофильтров КСП-01-УВ;В3/4. Диапазон оптических плотностей от 0,000 до 4,000 Б. |
| 1.3.1 | диапазона измерений оптической плотности; |  | Допускаемые значения погрешности: в диапазоне 0,000Б до 0,400Б — 0,006Б |
| 1.3.2 | систематической составляющей основной погрешности; |  | в диапазоне 0,401Б до 4,000Б — 1,5%. |
| 1.3.3 | случайной составляющей основной погрешности анализатора |  |  |

Примечание. Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью и аттестованных в установленном порядке.

КЮНЖ 941416.001 Д1

Соколов	Анализатор иммунофермент-
	Болдышев	ных реакций УНИПЛАН	01	2	7

Инструкция по поверке

# УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ, ПОДГОТОВКА К НЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

## При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
	температура окружающего воздуха, С	15  25;
	относительная влажность, %, не более	80;
	атмосферное давление, кПа	84  106;
		мм рт.ст.	630  795;
	напряжение питания, В	220  22;
	частота, Гц		50  1.

## Эксплуатация анализатора и средств измерений при поверке должна осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

## При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности, указанных в соответствующих разделах эксплуатационной документации на анализатор и средства измерений.

# ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

## Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие анализатора следующим требованиям:

анализатор должен быть укомплектован в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

анализатор не должен иметь на наружной поверхности царапин, вмятин, повреждений регулировочных и соединительных элементов, нарушающих работу анализатора.

Примечание. Допускается проводить периодическую поверку при неполной комплектности ЗИП.

## Опробование

### Проверить наличие светофильтра с маркировкой 450 нм. Подключить анализатор к сети переменного тока и переключить клавишу включения СЕТЬ в положение “включено”.

При нормальном включении прибор автоматически тестируется и калибруется, при этом на индикаторе высвечивается надпись «Осталось ..... сек». После появления надписи в верхней части индикатора «Текущая тест-система» анализатор готов к работе.

### Выйти в главное меню и войти в меню «Поверка и настройка прибора». Войти в подменю «Поверка прибора».

### Выбрать окно «Настройка метода». Проверить и при необходимости откорректировать значения ОП контрольных светофильтров. Вернуться в предыдущее подменю.

### Присоединить кабель принтера к анализатору, вставить сетевой шнур принтера в сетевую розетку и включить принтер. Вставить лист бумаги в соответствии с эксплуатационной документацией на принтер и нажать клавишу "Пуск" на панели управления анализатора не устанавливая планшета или оправки со светофильтрами. В полученной после опробования распечатке все значения по всем лункам должны быть нулевыми.

## Определение метрологических характеристик. Определение диапазона измерений оптической плотности, систематической и случайной составляющих основной погрешности анализатора

### Определение метрологических характеристик анализатора производить измерением оптической плотности образцовых светофильтров из наборов КСП-01УВ и КСП-01В3/4 в диапазоне оптической плотности от 0,000 до 4,000 Б.

### Установить образцовые светофильтры из наборов в оправку в порядке возрастания ОП. Оправку со светофильтрами установить в отсек плашкодержателя.

### Произвести измерение плотности нажатием клавиши “Пуск” на панели управления. Система управления автоматически произведет измерение плотности и выведет результат на печать.

### Рассчитать значение систематической составляющей основной погрешности для образцовых светофильтров диапазона 0,000  0,300 Б по формуле

os = D - Doc	(3.1)

где  os - систематическая составляющая основной погрешности, Б;

D  - среднее арифметическое значение показаний анализатора, Б,

D=15i=15Di	(3.2)

Di - единичное показание анализатора;

Dос - значение оптической плотности образцового светофильтра, указанное в свидетельстве об аттестации (поверке).

### Рассчитать значение систематической составляющей основной погрешности для образцовых светофильтров диапазона 0,300  4,000 Б по формуле

(os)отн=100*os/D oc, %	(3.3)

### Рассчитать значение среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной абсолютной погрешности анализатора для диапазона 0,000  0,700 Б по формуле

σΔ0=i=15Di−D2n−1	(3.4)

где	[o] - оценка среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности;

n - число измерений, равное пяти.

В диапазоне измерений оптической плотности от 0,700  3,500 Б нормируется относительное значение среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности [o]отн., которое рассчитывается по формуле

σΔ0отн.=σΔ0D∗100%	(3.5)

### Для автоматизации поверки анализатора может использоваться программа автоматического расчета результатов измерений оптической плотности образцовых светофильтров и погрешности измерений.

### По окончании поверки выключить анализатор.

### Анализатор считать выдержавшим поверку, если для всех светофильтров значения составляющих погрешности анализатора, рассчитанные по формулам (3.1), (3.3), (3.4), (3.5) для диапазона 0.000  3.500 Б, не превышают предельных значений, равных:

В диапазоне измерений оптической плотности от 0.000 до 0.300 Б:

значение os должно быть не более  0.007 Б;

В диапазоне измерений оптической плотности от 0.300 до 3.500 Б:

значение (os)отн должно быть не более  3 %;

В диапазоне измерений оптической плотности от 0.000 до 0.700 Б:

значение [] должно быть не более 0.001 Б;

В диапазоне измерений оптической плотности от 0.700 до 3.500 Б:

значение [o]отн должно быть не более 0.15 %;

# ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

## Положительные результаты поверки анализатора должны быть оформлены выдачей свидетельства о поверке по установленной форме в соответствии с ПР50.2.006.

## Результаты поверки следует оформить записью в разделе паспорта ПОВЕРКА инструкции по эксплуатации.

## Анализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящей инструкции, а также анализаторы, имеющие неисправности, признаются непригодными и к применению не допускаются.

## Повторная поверка производится после устранения замечаний, отмеченных поверителем, и внесения соответствующей записи в раздел паспорта ПОВЕРКА.

## Результаты измерений при поверке записывают в  протокол по форме приложения 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОТОКОЛ N       от                  20    г.

поверки анализатора иммуноферментных реакций УНИПЛАН,

принадлежащего

1. Условия поверки нормальные

2. Средства поверки

(тип и номер набора образцовых средств, погрешность поверки)

3. Внешний осмотр

4. Опробование

5. Определение диапазона измерений оптической плотности, систематической и случайной составляющих основной погрешности анализатора

| Маркировка светофильтра | Dос [Б] | Показания анализатора | Составляющие основной погрешности анализатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Б] | систематическая |  | случайная |  |
|  |  |  | единица измерения | os | единица измерения | [o] |

Систематическая составляющая основной погрешности

Случайная составляющая основной погрешности

Заключение по результатам поверки: анализатор признан пригодным (непригодным) к применению

(указать причину)

Произведена запись в паспорте от                      20   г.

Поверку проводил

(подпись)	(фамилия)