ä

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

НА АНАЛИЗАТОР ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ РЕАКЦИЙ

АИФР-01

УНИПЛАНä

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ДЕТАЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПО ФАКТОРУ

ПРОГРАММА СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ

ПРОГРАММЫ СОРТИРОВКИ

ПРОГРАММА СОРТИРОВКИ ПО ЗНАЧЕНИЮ

ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ

ПРОГРАММА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПО СТАНДАРТНЫМ РАСТВОРАМ

ПРОГРАММА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТ-СИСТЕМЫ "ГЕПА-СКАН" (гепатит С)

ПРОГРАММА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТ-СИСТЕМЫ "Комби-Вич"

ПРОГРАММА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТ-СИСТЕМЫ "Рекоматгеп В - подтверждающий тест"

ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ С ЗАДАННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

РАБОТА С ПРИНТЕРОМ

ДИАГНОСТИКА И ОШИБКИ

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Габаритные размеры | 320*310*115 мм |
| --- | --- |
| Вес | не более 5 кг |
| Напряжение питания | 220В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность: |  |
| в режиме ожидания | не более 20 Вт |
| в режиме измерения | не более 60 Вт |
| Спектральный диапазон (405, 414, 450, 492, 530, 595, 650) | 405 - 650 нм |
| Полоса пропускания фильтров | не более 6 нм |
| Температурный режим помещения | +15 - +40 С |
| Микроплашки | 96-ти луночные с плоским дном |
| Система интерфейсов |  |
| соединение с IBM (скорость передачи 9600) | RS232 |
| соединение с принтером | CENTRONICS |
| Точность измерения | ±1% или ±0.005 |
| Диапазон измерения | 0.000 - 2.500 |
| Время анализа одного планшета | не более 1.5 мин |
| Объем пробы | 0.1 - 0.25 мл |

АНАЛИЗАТОР "УНИПЛАН"

Рекомендован Минздравмедпромом
к применению в медицинской практике.

Государственная лицензия РФ N 30-03/199

Анализатор "УНИПЛАН" представляет собой настольный малогабаритный фотометр для измерения результатов иммуноферментного анализа и микробиологических исследований с использованием планшета, состоящего из 96 микрокювет.

Принцип действия: вертикальный фотометр.

Для правильного использования всех особенностей и функций АНАЛИЗАТОРА рекомендуем полностью изучить эту инструкцию.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током не вскрывать прибор. Внутренние детали не подлежат обслуживанию потребителем. При необходимости технического обслуживания следует обратиться к производителю оборудования.

Внимание! Вследствие того, что принципом действия прибора является вертикальная фотометрия, результаты измерения непосредственно зависят от высоты столба жидкости в ячейке планшета. Фирма гарантирует получение точных и воспроизводимых результатов только при использовании аттестованных и поверенных пипеток, точно соблюдайте инструкцию, приложенную к используемой тест-системе.

# ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### ·	Удобная автоматическая система фиксации планшета.

### ·	Гарантийный срок эксплуатации 2 года, в связи с малой потребляемой мощностью и облегченным тепловым режимом всех узлов прибора.

### ·	Быстрая подготовка к измерению. После включения прибор готов к работе через 30 секунд.

### ·	Длительный срок службы лампы в связи с работой ее в псевдоимпульсном режиме.

### ·	Возможность использования любого типа принтера с параллельным интерфейсом.

### ·	Распечатка результатов в виде таблицы соответствующей планшету на обычной бумаге А4.

### ·	Запоминание полученных результатов и возможность их просмотра с помощью клавиатуры.

### ·	Звуковая сигнализация всех режимов и окончания работы.

### ·	Малые габариты и вес не более 5 кг.

# ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием этого прибора следует обратить особое внимание на следующее:

### ·	Прибор должен быть отсоединен от сети питания, когда Вы его не используете, а также не оставляйте прибор под действием атмосферных осадков и влаги.

### ·	Не используйте прибор вблизи магнитного поля, оно отрицательно влияет на характеристики прибора (источники магнитного поля: трансформаторы, электродвигатели и т.д.).

### ·	Соблюдайте особую предосторожность, при очистке поверхности кожуха используя при этом только спиртовые растворы.

### ·	Используйте прибор только в горизонтальном положении и не размещайте на нем предметы весом более 1 кг.

### ·	Не закрывайте вентиляционных отверстий. Они предотвращают перегрев.

# ДЕТАЛИ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

### 1.	Шнур питания и выключатель сети. Включение прибора осуществляется выключателем сети, расположенным справа на боковой поверхности, при этом загорается индикатор прибора.

### 2.	Отсек планшетодержателя. При помещении плашки в отсек, ее фиксация производится автоматически перед началом измерения.

### 3.	Измерительная головка и фильтры находятся за крышкой, находящейся над планшетодержателем, которая открывается на себя и вверх. Фильтр находится на измерительной головке. Для смены фильтра выдвиньте его на себя, затем вставьте другой фильтр до упора.

Внимание! При проведении измерения крышка прибора должна быть обязательно закрыта.

### 4.	Клавиатура состоит из двадцати клавиш. Функционально клавиатура разделена на два поля: левое синего цвета и правое - серого.

#### 4.1.	Левое поле состоит, в основном, из цифровых клавиш и его используют для ввода цифр. Однако клавиши 2,4,6,8 со стрелками используются также при выборе лунок для просмотра результатов и для изменения области измерения в режиме F2.

#### 4.2.	Правое поле состоит из функциональных клавиш и предназначено для управления прибором.

##### 4.2.1.	Клавиша "Ввод", при нажатии на которую осуществляется ввод набранного числа в прибор, а также для перехода к следующей строчке меню в программах;

##### 4.2.2.	Клавиша "Бланк", при нажатии на которую производится калибровка прибора (регулировка прибора на нулевые показания относительно воздуха), а также для перехода к предыдущей строчке меню в программах;

##### 4.2.3.	Клавиша "Пуск", при нажатии на которую производится запуск прибора в режим измерения;

##### 4.2.4.	Клавиша "Прог", при нажатии на которую производится выбор номера рабочей программы;

##### 4.2.5.	Клавиша "Стоп", при нажатии на которую производится прерывание измерения или ввода чисел в прибор;

##### 4.2.6.	Клавиша "F1", при нажатии на которую производится повторная распечатка результатов последних измерений. Распечатка производится автоматически, если Вы измерили всю заданную область. При остановке измерения клавишей "Стоп" можно получить распечатку того, что уже измерено, нажав клавишу "F1";

##### 4.2.7.	Клавиша "F2" служит для входа в режим установки параметров прибора. При повторном нажатии на клавишу "F2" прибор возвращается в режим измерения. При этом возможен возврат в режим установки параметров прибора (нажатием той же клавиши) в ту же позицию, что и до возврата;

##### 4.2.8.	Клавиша "F3", при нажатии на которую производится включение режима расширенной распечатки, а также перемещения по полям индикатора для их изменения в режиме настройки;

##### 4.2.9.	Клавиша "F4", при нажатии на которую производят включение режима передачи данных в компьютер, а также перемещения по полям индикатора для их изменения в режиме настройки;

##### 4.2.10.	Перечисленные в пунктах 4.2.1. - 4.2.9. клавиши могут иметь дополнительные функции в зависимости от выбранной программы.

### 5.	Индикатор представляет собой двенадцатиразрядный цифровой индикатор зеленого свечения. На индикаторе отображаются режимы работы прибора, результаты измерения, номера лунок, а также другая цифровая информация.

### 6.	Разъем подключения к ЭВМ используется для соединения прибора с любым компьютером, имеющим последовательный интерфейс RS232.

### 7.	Разъем подключения к принтеру используется для подключения к любому принтеру, имеющему параллельный интерфейс - CENTRONICS.

# ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Установите прибор в удобном для Вас месте. Принтер расположите на приборе или рядом. Соедините разъем принтера с разъемом прибора, подключите сетевые кабели к прибору и принтеру. Подключите сетевые кабели к сети 220 вольт переменного тока. Включите выключатель сети на приборе и принтере, при включении на индикаторе прибора высветится условное название

и планшетодержатель установится в исходное положение.

На принтере загорится индикатор "POWER" и "ERROR". Вставьте бумагу в принтер, нажмите клавишу “LF/FF”.  Нажмите клавишу "ON LINE", при этом загорится индикатор "ON LINE".

Внимание! Если индикатор прибора не светится или справа на индикаторе высвечивается одно число "0" или "1", выключите прибор и включите снова через несколько секунд. Если же при повторном включении прибора индикатор не светится, выключите прибор, отсоедините его от сети и вызовите специалистов производителя оборудования.

При нормальном включении прибор производит самодиагностику, а затем регулируется на нулевые показания относительно воздуха, при этом на индикаторе высвечивается перемещающаяся точка.

Когда процесс саморегулировки прибора заканчивается на индикаторе появится надпись:

Это означает, что прибор готов к измерению и запрашивает у Вас номер рабочей программы.

# ВЫБОР ПРОГРАММЫ

Прибор выполняет измерение и индикацию результатов под управлением программы. Вы можете выбрать одну из имеющихся программ. Вначале убедитесь, что на индикаторе высвечивается запрос на ввод номера программы:

если прибор находился в режиме измерения, то перейти к выбору программ можно, нажав клавишу "Прог".

Нажмите клавишу с номером требуемой программы (номера написаны в окнах перед каждым описанием программы), при этом справа на индикаторе отобразится ее номер. Нажмите клавишу "Ввод" и только после этого прибор переключится на выбранную программу, однако если Вы хотите отменить выбор, то нажмите клавишу "Стоп" и Вы вернетесь к выбору программ.

# ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

После выбора программы прибор готов к проведению измерений. Для этого установите подготовленную плашку в отсек плашкодержателя и нажмите клавишу "Пуск".

После запуска прибор производит автоматическую регулировку в зависимости от выбранного режима и измерение заданной области. В процессе измерения на индикаторе отображаются номера текущих лунок и значения измеренные в них.

¯На индикаторе в этом месте находится номер программы

Значение оптической плотности.

Номер измеряемой лунки.

Нажмите на клавишу "Стоп", если хотите прервать процесс измерения.

После измерения планшет позиционируется в исходное состояние.

Если принтер подключен к прибору и горит индикатор рядом с кнопкой "ON LINE", то после фиксации планшета производится автоматическая распечатка результатов, после распечатки на индикаторе отображается номер первой лунки заданной области измерения и значение в этой лунке. Для просмотра результатов измерения других лунок используйте клавиши со стрелками на цифровом поле клавиатуры.

Внимание! Если в принтере кончилась бумага, то вставьте новый лист, нажмите на принтере кнопку “LF/FF”, а затем “ON LINE” и он продолжит печать.

Примечание: для получения стабильных результатов необходимо следить за правильным положением плашки. Устанавливайте плашку до упора вперед и влево!

# ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ

¯В дальнейшем в этом месте указаны номера программ

Программа служит для измерения оптической плотности в лунках плашки.

Для настройки программы нажмите клавишу "F2". На индикаторе отображается "меню" настройки программы:

Означает, что прибор находится в режиме настройки

¯	Левый верхний угол области измерения

¯	Правый нижний угол области измерения

¯

Показатель измерения

Левый верхний угол области измерения

¯

Правый нижний угол области измерения

В первой "строчке меню", устанавливается область измерения плашки.

Мигающее поле является в данный момент изменяемым. Изменение значения поля производится клавишами со стрелками (2, 4, 6, 8). Например, возможно установить область измерения от лунки В2 до лунки G11, показанную на рисунке. Переход с поля на поле (левый верхний угол области измерения, правый нижний угол области измерения или "показатель измерения") осуществляется клавишами "F3" или "F4".

В этой же строчке меню в крайней правой позиции отображается "показатель измерения" изменять, который можно клавишами "2" и "8".

В программе предусмотрены различные режимы измерения. При "показателе измерения" равным:

### · "0" измерение производится относительно воздуха;

### · "1" измерение производится относительно холостой пробы в первой лунке заданной области;

### · "2" измерение производится относительно холостых проб первого ряда лунок заданной области;

### · "3" измерение производится относительно холостых проб фоновой плашки (плашка без реактивов);

### · "4" производится измерение фоновой плашки. Для проведения измерения установить "фоновую плашку" в планшетодержатель и нажать клавишу "Пуск". После измерения "показатель измерения" автоматически изменяется на "3" и в последующих измерениях показания фоновой плашки будут вычитаться из полученных значений оптической плотности.

Аналогичным образом при показателях измерения "1" или "2" из полученных результатов оптических плотностей будут вычитаться значения соответственно первой лунки или первого ряда лунок.

Для переключения прибора обратно в режим измерения нажмите снова "F2".

Примечание: возможен переход из программы в программу без потери измеренных значений. Например, измерив значения оптических плотностей в первой программе можно перейти в программу N 4 задать критерии "C" и "D" (см. программу N 4) и с помощью клавиши "F1" провести распечатку измеренных значений с сортировкой.

Последовательность работы в программе N 1.

1.	Включите прибор. После проведения самодиагностики и автоматической регулировки прибора относительно воздуха, нажмите клавишу "Ввод" (если прибор работал в другой программе и на индикаторе в крайней, правой позиции был другой номер программы нажмите клавишу "Прог", затем "1" и "Ввод"). Прибор готов к измерению, при этом измеряется вся плашка от А1 до Н12 и регулировка производится относительно воздуха.

2.	При необходимости изменения области измерения на плашке или параметров автоматической регулировки, нажмите клавишу "F2", при этом на индикаторе в крайней левой позиции высветится L1 (L - обозначает, что прибор находится в режиме настройки, а 1 - номер программы в которой Вы работаете).

2.1. Измените правый нижний угол области измерения (первоначально это поле Н12) так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: G12.

2.2	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания левого верхнего угла области измерения (первоначально это поле А1)

2.3. Измените его, так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: B1.

2.4	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания показателя измерения (на индикаторе крайняя правая позиция).

2.5. Если установить клавишами "2", "8" показатель измерения равным "0", то автоматическая регулировка (установка нуля) будет производиться относительно воздуха, если "1" то автоматическая регулировка (установка нуля) будет производиться относительно холостой пробы в первой лунке, если "2" - относительно холостых проб первого ряда лунок (первая лунка в каждом ряду является для этого ряда нулем). Установив показатель измерения, нажмите клавишу "F2" для выхода из режима настройки. Установите плашку и нажмите клавишу "Пуск", при этом прибор проведет измерение оптических плотностей в лунках по заданному Вами "показателю измерения”. Например: 2.

2.6. Если Вам необходимо провести измерения с учетом фоновой плашки установите клавишами "2", "8" показатель измерения равным "4", клавишей "F2" выйдите из режима настройки и проведите измерения фоновой плашки, после этого прибор автоматически сбросит показатель измерения на "3" и при измерениях последующих плашек прибор будет вычитать показания фоновой плашки.

3.	Нажав клавишу "F2" выйдите из режима настройки.

4.	Установите плашку и нажмите клавишу "Пуск".

5.	Вы настроили прибор так, что при запуске он будет измерять плашку от В1 до G12 при этом, за ноль принимается первый ряд лунок, т.е. от В1 до G1.

# ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПО ФАКТОРУ

Если имеется линейная зависимость между измеренной оптической плотностью и концентрацией вещества в лунке, то программа позволяет получать результаты измерения плашки непосредственно в единицах концентрации вещества.

Линейная зависимость описывается следующим уравнением:

К = А * D + B,

где К - концентрация, D - оптическая плотность, А - коэффициент 1, В - коэффициент 2.

Таким образом, для перевода оптической плотности в концентрацию необходимо два коэффициента, которые устанавливаются в режиме настройки программы (клавиша "F2"). При переключении в режим настройки на индикаторе отображается "меню" настройки программы:

Означает, что прибор находится в режиме настройки

¯	Левый верхний угол области измерения

¯	Правый нижний угол области измерения

¯

Мигающее поле является в данный момент изменяемым. Изменение значения поля производится клавишами со стрелками (2, 4, 6, 8), а переход с поля на поле клавишами “F3” или “F4”. Для перехода к следующей строчке "меню" используется клавиша "Ввод", а к предыдущей клавиша "Бланк". На следующей строчке производится изменение коэффициента "А":

На следующей строчке производится изменение коэффициента "В":

Для переключения прибора обратно в режим измерения нажмите снова "F2".

Последовательность работы в программе N 2.

1.	Включите прибор. После проведения самодиагностики и автоматической регулировки прибора относительно воздуха, нажмите клавишу "2", а потом "Ввод" (если прибор работал в другой программе, то переход в режим выбора программ осуществляется нажатием клавиши "Прог"). Прибор готов к измерению, при этом измеряется вся плашка от А1 до Н12.

2.	При необходимости изменения области измерения на плашке нажмите клавишу "F2", при этом на индикаторе в крайней левой позиции высветится L2 (L - обозначает, что прибор находится в режиме настройки, а 2 - номер программы в которой Вы работаете).

2.1. Измените правый нижний угол области измерения (первоначально это поле Н12) так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: G12.

2.2	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания левого верхнего угла области измерения (первоначально это поле А1)

2.3. Измените его, так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: B1.

3.	Установив область измерения, нажмите клавишу "Ввод", при этом прибор переходит к следующей строчке "меню" - выбор коэффициентов "А" и "В". Наберите на клавиатуре значение первого коэффициента "А". Например: 0.02

Еще раз нажмите клавишу "Ввод" и на клавиатуре наберите значение второго коэффициента "В". Например: 2.0

4.	Если Вы ошиблись и что - либо сделали неверно, можно вернуться к предыдущей строке "меню" клавишей "Бланк".

5.	Нажав клавишу "F2", выйдите из режима настройки.

6.	Установите плашку и нажмите клавишу "Пуск", при этом прибор проведет измерение в единицах концентрации по заданным Вами коэффициентам.

7.	Вы настроили прибор так, что при запуске он будет измерять плашку от В1 до G12 при этом, концентрация будет считаться по формуле: К=0.02*D + 2.0, где D - оптическая плотность, измеренная в лунке.

# ПРОГРАММА СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ

Программа используется для работы прибора совместно с компьютером. При переключении прибора на программу, на индикаторе отображается:

после этого все управление осуществляется от компьютера.

Для переключения прибора в исходное состояние нажмите клавишу "Стоп" и прибор перейдет в режим запроса номера программы.

# ПРОГРАММЫ СОРТИРОВКИ

## ПРОГРАММА СОРТИРОВКИ ПО ЗНАЧЕНИЮ

Программа отличается от программы измерения оптической плотности тем, что анализирует значения, измеренные в лунках, и определяет к какой из заранее заданных зон принадлежит измеренное значение. Таким образом, с помощью этой программы можно сразу определить и отобразить в распечатке те лунки, в которых была положительная или отрицательная реакции. Прибор располагает все результаты в трех зонах:

Выше значения числа "С"

Между значением чисел "С" и "D"

Ниже значения числа "D"

При распечатке результатов печатается отдельная таблица после таблицы результатов измерения оптических плотностей.

Значения чисел "С" и "D" устанавливаются в режиме настройки программы (клавиша "F2"). При переключении в режим настройки на индикаторе отображается "меню" настройки программы:

Означает, что прибор находится в режиме настройки

¯	Левый верхний угол области измерения

¯	Правый нижний угол области измерения

¯

Мигающее поле является в данный момент изменяемым. Изменение значения поля производится клавишами со стрелками, а переход с поля на поле клавишами “F3” или “F4”. Для перехода к следующей строчке "меню" используется клавиша "Ввод", а к предыдущей клавиша "Бланк".

На следующей строчке производится изменение числа "С":

На следующей строчке производится изменение числа "D":

После установки значений чисел "С" и "D" переключите прибор обратно в режим измерения нажатием снова "F2".

Последовательность работы в программе N 4.

1.	Включите прибор. После проведения самодиагностики и автоматической регулировки прибора относительно воздуха, нажмите клавишу "4", а потом “Ввод” (если прибор работал в другой программе и на индикаторе в крайней правой позиции был другой номер программы, нажмите клавишу "Прог", затем "4" и "Ввод"). Прибор готов к измерению, при этом измеряется вся плашка от А1 до Н12.

2.	При необходимости изменения области измерения на плашке нажмите Клавишу "F2", при этом на индикаторе в крайней левой позиции высветится L4 (L - обозначает, что прибор находится в режиме настройки, а 4 - номер программы в которой Вы работаете).

2.1. Измените правый нижний угол области измерения (первоначально это поле Н12) так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: G12.

2.2	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания левого верхнего угла области измерения (первоначально это поле А1)

2.3. Измените его, так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: B1.

3.	Установив область измерения, нажмите клавишу "Ввод", при этом прибор переходит к следующей строчке "меню" - выбор чисел "С" и "D", наберите на клавиатуре значение числа "С". Например: 2.0.

Еще раз нажмите клавишу "Ввод" и на клавиатуре наберите значение числа "D". Например: 0.02.

4.	Если Вы ошиблись и что - либо сделали неверно, можно вернуться к предыдущей строке "меню" клавишей "Бланк".

5.	Нажав клавишу "F2" выйдите из режима настройки.

6.	Установите плашку и нажмите клавишу "Пуск", в распечатке результатов Вы получите после стандартной распечатки плашки, отдельную таблицу, в которой будут указанные заданные Вами критерии и номера лунок, попадающие под эти критерии.

7.	Вы настроили прибор так, что при запуске он будет измерять плашку от В1 до G12 при этом, после измерения, прибор автоматически рассортирует полученные значения: ниже 0.02; серая зона от 0.02 до 2.0; выше 2.0.

## ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ

Программа позволяет автоматически вычислять величину критической оптической плотности (ОП) по средним значениям ОП измеренной в лунках контролей по следующим формулам:

| Показатель измерения | Режим измерения | Формула расчета ОПкрит. |
| --- | --- | --- |
| 0 | Относительно воздуха | ОПкрит.=А*ОПположит.+ОПкк |
| 1 | Относительно лунки А1 |  |
| 2 | Относительно воздуха | ОПкрит.=А*ОПотриц. |
| 3 | Относительно лунки А1 |  |
| 4 | Относительно воздуха | ОПкрит.=ОПотриц.+А |
| 5 | Относительно лунки А1 |  |
| 6 | Относительно воздуха | ОПкрит.=А*ОПположит.+ ОПотриц. |
| 7 | Относительно лунки А1 |  |

В приведенной таблице приняты следующие обозначения:

ОПкрит. - положительная оптическая плотность;

ОПотриц. - отрицательная оптическая плотность;

ОПкк - контроль конъюгата;

А - задаваемый коэффициент.

Программу можно настроить нажатием клавиши "F2". На индикаторе в этом случае отображается "меню" настройки программы:

Означает, что прибор находится в режиме настройки

¯	Левый верхний угол области измерения

¯	Правый нижний угол области измерения

¯

Показатель измерения

Мигающее поле является в данный момент изменяемым. Изменение значения поля производится клавишами со стрелками, а переход с поля на поле клавишами “F3” или “F4”. Для перехода к следующей строчке "меню" используется клавиша "Ввод", а к предыдущей клавиша "Бланк".

На следующей строчке производится изменение числа "А":

На следующей строчке производится изменение процентов серой зоны, если число установить равным нулю, то серая зона не вычисляется:

На следующей строчке производится изменение местоположения контролей согласно нижеприведенному рисунку таблицы (если Вы производите измерения относительно лунки А1, то все местоположения контролей сдвигаются вниз на одну лунку):

Примечание: при измерении по номерам 14, 15, 20, 21, 23, 24 используются только замеры относительно воздуха.

Для переключения прибора обратно в режим измерения нажмите снова "F2".

Последовательность работы в программе N 5.

1.	Включите прибор. После проведения самодиагностики и автоматической регулировки прибора относительно воздуха, нажмите клавишу "5", а потом “Ввод” (если прибор работал в другой программе и на индикаторе в крайней правой позиции был другой номер программы, нажмите клавишу "Прог", затем "5" и "Ввод"). Прибор готов к измерению, при этом измеряется вся плашка от А1 до Н12.

2.	При необходимости изменения области измерения на плашке, нажмите Клавишу "F2", при этом на индикаторе в крайней левой позиции высветится L5 (L - обозначает, что прибор находится в режиме настройки, а 5 - номер программы в которой Вы работаете).

Внимание! В данной программе нельзя изменять левый верхний угол области измерения.

2.1. Измените правый нижний угол области измерения (первоначально это поле Н12) так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: G12.

2.2	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания показателя измерения (крайнее правое поле на индикаторе).

2.3	Клавишами с цифрами "2", "8" установите нужный режим измерения. Например: 0

3.	Установив область измерения и показатель измерения, нажмите клавишу "Ввод", при этом прибор переходит к следующей строчке "меню" - изменение числа А.

4.	Клавишами с цифрами установите число А. Например: 0.2

5.	Установив число А, нажмите клавишу "Ввод", при этом прибор переходит к следующей строчке "меню" - выбор процентов серой зоны. Наберите проценты серой зоны на клавиатуре. Например: 15

5.	Установив проценты серой зоны, нажмите клавишу "Ввод", при этом прибор переходит к следующей строчке "меню" - выбор местоположения контролей согласно приведенного выше рисунка. Наберите число соответствующего Вашей схеме раскапывания. Например: 2.

6.	Если Вы ошиблись и что-либо сделали неверно, можно вернуться к предыдущей строке "меню" клавишей "Бланк".

7.	Нажав клавишу "F2", выйдите из режима настройки.

8.	Установите плашку и нажмите клавишу "Пуск", при этом прибор проведет измерение расчетных значений.

9.	Вы настроили прибор так, что при запуске он будет измерять плашку от А1 до G12, при этом прибор автоматически вычислит значения по формуле: ОПкрит.=0.2*ОПположит., ОПположит взяв из первой лунки, а за ноль, приняв воздух.

Ниже приведен график иллюстрирующий положение серой зоны.

# ПРОГРАММА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПО СТАНДАРТНЫМ РАСТВОРАМ

Программа используется для измерения концентрации с использованием стандартных растворов (далее стандарты). Стандарты должны раскапываться, начиная с левой верхней установленной лунки до нижней и так далее сверху вниз по рядам. Для задания области измерения, числовых значений стандартов и их количества переключите прибор клавишей "F2" на режим настройки:

Означает, что прибор находится в режиме настройки

¯	Левый верхний угол области измерения

¯	Правый нижний угол области измерения

¯

Номер метода аппроксимации результатов

Возможные методы аппроксимации:

### 1.	Линейный (методом наименьших квадратов).

### 2.	Кусочно-линейный по точкам стандартов.

### 3.	Сплайн.

Мигающее поле является в данный момент изменяемым. Изменение значения поля производится клавишами со стрелками, а переход с поля на поле клавишами “F3” или “F4”. Для перехода к следующей строчке "меню" используется клавиша "Ввод", а к предыдущей клавиша "Бланк". На следующей строчке "меню" отображается:

Число повторов стандартов

¯	Число повторов анализов

¯

Число стандартов

На следующей строчке производится введение числового значения первого стандарта:

На следующей строчке производится введение числового значения следующего стандарта и так далее до последнего стандарта:

Для переключения прибора обратно в режим измерения нажмите снова "F2".

Раскапывание стандартов и проб производится следующим образом:

### 1.	Первый стандарт раскапывается в ячейку А1, повтор раскапывается в ячейку А2 (или в соответствующие начальные ячейки при изменении области измерения), второй стандарт раскапывается в ячейку В1, повтор раскапывается в ячейку В2 и т.д. (или в соответствующие следующие ячейки при изменении области измерения);

### 2.	Максимальное количество стандартов - 8;

### 3.	Соответствующим образом производится раскапывание проб, т.е., например, при наличии восьми стандартов, первая проба раскапывается в ячейку А3, ее повтор - в ячейку А4, вторая проба раскапывается в ячейку В3, ее повтор - в ячейку В4 и т.д. (или в соответствующие следующие ячейки при изменении области измерения).

Примечание: для распечатки графика используйте клавишу “F3”.

Последовательность работы в программе N 6.

1.	Включите прибор. После проведения самодиагностики и автоматической регулировки прибора относительно воздуха, нажмите клавишу "Ввод" (если прибор работал в другой программе и на индикаторе в крайней правой позиции был другой номер программы, нажмите клавишу "Прог", затем "6" и "Ввод"). Прибор готов к измерению, при этом измеряется вся плашка от А1 до Н12.

2.	При необходимости изменения области измерения на плашке, нажмите Клавишу "F2", при этом на индикаторе в крайней левой позиции высветится L6 (L - обозначает, что прибор находится в режиме настройки, а 6 - номер программы в которой Вы работаете).

2.1. Измените правый нижний угол области измерения (первоначально это поле Н12) так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: G12.

2.2	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания левого верхнего угла области измерения (первоначально это поле А1).

2.3. Измените его, так как Вам необходимо клавишами со стрелками "2", "4", "6", "8". Например: B1.

2.4	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания крайнего правого поля и клавишами со стрелками "2", "8", установите метод аппроксимации результатов (см. Выше). Например: 1.

3.	Установив область измерения и метод аппроксимации, нажмите клавишу "Ввод", при этом прибор переходит к следующей строчке "меню" - выбор количества стандартов, чисел повторов стандартов и повторов анализов.

3.1	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания второго слева поля на индикаторе (Р2) и наберите на клавиатуре число повторов стандартов. Например: 2.

3.2	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания третьего слева поля на индикаторе (П2) и наберите на клавиатуре число повторов анализов. Например: 2.

3.3	Клавишами “F3” или “F4” добейтесь мигания крайнего правого поля на индикаторе (С7) и наберите на клавиатуре число стандартов. Например: 6.

4.	Установив количество стандартов, числа повторов стандартов и повторов анализов, нажмите клавишу "Ввод", при этом прибор переходит к следующей строчке "меню" - введение значения первого стандарта. Например: 0.25

Наберите на клавиатуре значение первого стандарта, нажмите клавишу "Ввод", наберите на клавиатуре значение второго стандарта, нажмите клавишу "Ввод", и так далее (в нашем примере до шести).

5.	Если Вы ошиблись и что-либо сделали неверно, можно вернуться к предыдущей строке "меню" клавишей "Бланк".

6.	Клавишей "F2" выйдите из режима настройки.

7.	Проведите измерение, при этом прибор выдает распечатку всех проведенных измерений, для получения распечатки графика, необходимо вставить новый лист бумаги в принтер и нажать клавишу "F3".

8.	Вы настроили прибор так, что при запуске он будет измерять плашку от В1 до G12, при этом число стандартов равно 6 (число повторов - 2), они расположены в лунках 1-й - B1, B2; 2-ой - C1,C2 и т.д. до 6-ой - G1, G2. Число повторов анализов равно 2 и они расположены: 1-й - B3, B4; 2-ой - C3, C4; 3-ий - D3, D4 и т.д. Выбранный метод аппроксимации линейный (методом наименьших квадратов).

# ПРОГРАММА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТ-СИСТЕМЫ "ГЕПА-СКАН" (гепатит С)

Программа используется для измерения и автоматического учета результатов тест - системы "Гепаскан" (гепатит С). Программа измеряет оптическую плотность (ОП) в лунках плашки, а затем вычисляет отношения между сортированными рекомбинантными антигенами и контрольными антигенами, раскапанными в горизонтальные ряды лунок, давая распечатку плашки, состоящую из четырех рядов. Если отношения между лунками больше 4.0, то сигнал в лунке следует считать положительным, если отношение меньше 2.5, то сигнал следует считать отрицательным. Промежуточное значение считается слабоположительным. Эти значения прибор распечатывает после таблицы. Также прибор контролирует правильность реакции по лункам:

| G12, H12 | контроль конъюгата (ОП не более 0.15) |
| --- | --- |
| G10, G11 | отрицательный рекомбинантный антиген (ОП не более 0.2) |
| H10, H11 | отрицательный контрольный антиген (ОП не более 0.2) |
| G8, G9 | положительный рекомбинантный антиген (ОП не менее 0.8) |
| H8, H9 | положительный контрольный антиген (ОП не более 0.2) |

,что указывается в распечатке.

В инструкции к тест - системе "Гепаскан" дано подробное описание метода измерения.

# ПРОГРАММА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТ-СИСТЕМЫ "Комби-Вич"

Программа используется для измерения и автоматического учета результатов тест - системы "Комби-Вич", являющейся тест-системой для выявления антител к изолированным антигенам вирусов иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2).

Программа измеряет оптическую плотность в лунках плашки, а затем автоматически вычисляет все необходимое, указанное в инструкции к тест-системе и выдает готовый результат. В инструкции к тест - системе "Комби-Вич" дано подробное описание метода измерения.

# ПРОГРАММА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТ-СИСТЕМЫ "Рекоматгеп В - подтверждающий тест"

Программа используется для измерения и автоматического учета результатов тест - системы "Рекоматгеп В - подтверждающий тест", являющейся тест-системой для уточнения присутствия HBsAg.

Программа измеряет оптическую плотность в лунках плашки, а затем автоматически вычисляет все необходимое, указанное в инструкции к тест-системе и выдает готовый результат. В инструкции к тест - системе "Рекоматгеп В - подтверждающий тест" дано подробное описание метода измерения.

# ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ С ЗАДАННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Данная группа программ является модификациями программы номер 5, и настроена на конкретные тест-системы. В этих программах доступно только изменение коэффициента А, который используется в формуле расчета ОПкритическое. Для изменения коэффициента А, войдите в режим настройки, клавиша F2, и измените коэффициент. Выход из режима - снова F2. В приведенных ниже таблицах показано назначение и характеристики программ. Приняты следующие обозначения:

ОП К+ - положительная оптическая плотность;

ОП К- - отрицательная оптическая плотность;

ОП КК - контроль конъюгата;

| Номер программы | 10 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно лунки А1 |
| Формула ОП критическая | [ОП К-]+А (А=0.150) |
| Лунки ОП положительные | B1, C1 |
| Лунки ОП отрицательные | D1, E1, F1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | не используется |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | Моноклональная для определения HBs-антигена |

| Номер программы | 11 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно лунки А1 |
| Формула ОП критическая | [ОП К-]+А (А=0.040) |
| Лунки ОП положительные | E1, F1 |
| Лунки ОП отрицательные | B1, C1, D1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | не используется |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | фирма "Вектор-бест" для выявления HBs-антигена с использованием рекомбинантного антигена "Рекоматгеп В" |

| Номер программы | 12 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно лунки А1 |
| Формула ОП критическая | [ОП К-]*А (А=2.000) |
| Лунки ОП положительные | B1, C1, D1 |
| Лунки ОП отрицательные | E1, F1, G1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | не используется |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | НИИ им. Пастера для выявления HBs-антигена |

| Номер программы | 13 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно воздуха |
| Формула ОП критическая | [ОП К+]*А + [ОП КК] (А=0.110) |
| Лунки ОП положительные | A1, B1 |
| Лунки ОП отрицательные | C1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | D1, E1 |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | фирма "Вектор-бест" для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека "Рекомбинант ВИЧ" |

| Номер программы | 14 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно воздуха |
| Формула ОП критическая | [ОП К-]+А (А=0.200) |
| Лунки ОП положительные | A1, B1 |
| Лунки ОП отрицательные | C1, D1, E1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | F1, G1 |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | фирма "Вектор-бест" для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека "РекомбиБест-анти ВИЧ-1,2" |

| Номер программы | 15 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно воздуха |
| Формула ОП критическая | [ОП К+]*А+ [ОП КК] (А=0.200) |
| Лунки ОП положительные | A1, B1, C1 |
| Лунки ОП отрицательные | D1, E1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | F1, G1 |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | НИИ им. Пастера "СКРИН-ВИЧ" |

| Номер программы | 16 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно воздуха |
| Формула ОП критическая | [ОП К+]*А+ [ОП КК] (А=0.170) |
| Лунки ОП положительные | A1, B1, C1, D1 |
| Лунки ОП отрицательные | E1, F1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | G1, H1 |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | АО "Д. Мазай" "СКРИН-ВИЧ" |

| Номер программы | 17 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно лунки А1 |
| Формула ОП критическая | [ОП К-]+А (А=0.200) |
| Лунки ОП положительные | B1, C1, D1 |
| Лунки ОП отрицательные | E1, F1, G1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | не используется |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | фирма "Аквапласт" выявление антител к вирусу гепатита С |

| Номер программы | 18 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно лунки А1 |
| Формула ОП критическая | [ОП К-]*А (А=3.000) |
| Лунки ОП положительные | F1, G1 |
| Лунки ОП отрицательные | B1, C1, D1, E1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | не используется |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | НПО "Вектор" для определения иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу "Векто ЦМВ-IgM" |

| Номер программы | 19 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно воздуха |
| Формула ОП критическая | [ОП К-]+А (А=0.100) |
| Лунки ОП положительные | A1 |
| Лунки ОП отрицательные | B1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | C1 |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | для выявления хламидий "ХЛАМИ-АНТИГЕН" |

| Номер программы | 20 |
| --- | --- |
| Метод измерения | относительно лунки А1 |
| Формула ОП критическая | [ОП К+]*А+[ОП К-](А=0.1) |
| Лунки ОП положительные | B1, C1, D1 |
| Лунки ОП отрицательные | E1, F1, G1 |
| Лунки ОП контроля конъюгата | не используется |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система | Тест-система ТОО “Авиценна” |

| Номер программы | 21 |
| --- | --- |
| Метод измерения |  |
| Формула ОП критическая |  |
| Лунки ОП положительные |  |
| Лунки ОП отрицательные |  |
| Лунки ОП контроля конъюгата |  |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система |  |

| Номер программы | 22 |
| --- | --- |
| Метод измерения |  |
| Формула ОП критическая |  |
| Лунки ОП положительные |  |
| Лунки ОП отрицательные |  |
| Лунки ОП контроля конъюгата |  |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система |  |

| Номер программы | 23 |
| --- | --- |
| Метод измерения |  |
| Формула ОП критическая |  |
| Лунки ОП положительные |  |
| Лунки ОП отрицательные |  |
| Лунки ОП контроля конъюгата |  |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система |  |

| Номер программы | 24 |
| --- | --- |
| Метод измерения |  |
| Формула ОП критическая |  |
| Лунки ОП положительные |  |
| Лунки ОП отрицательные |  |
| Лунки ОП контроля конъюгата |  |
| Рекомендуемая иммуноферментная тест-система |  |

Возможно создание новых программ управления прибором по заданию заказчика

Фирма ПИКОН, адрес: 123154, Москва, а/я 51, 963-50-22;
963-46-64; 962-68-76 Машковцев Александр Николаевич

# РАБОТА С ПРИНТЕРОМ

КРАТКАЯЏ ИНСТРУКЦИЯЏ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМПОРТНОГО ПРИНТЕРА

- Установить принтер рядом с прибором или на прибор, подключить блок питания к принтеру и к сети, подключить кабель соединения прибора с принтером.

- Поднять крышку принтера.

- После включения прибора "УНИПЛАН", включить принтер клавишей, расположенной на верхней панели принтера “POWER”, длительным нажатием.

- Установить лист бумаги в крайнее левое положение и нажать кнопку “LF/FF“, при этом происходит автоматическая заправка бумаги, после чего нажать кнопку “ON LINE”, которая осуществляет связь прибора с принтером.

- Для изъятия бумаги из принтера, после распечатки, нажать кнопку “ON LINE”, при этом гаснет сигнал рядом с кнопкой и после нажатия на кнопку “LF/FF”, лист выходит из принтера автоматически.

Если принтер перестает печатать, это означает, что в головке кончились чернила. Для заправки головки:

- Извлечь головку из принтера, для этого внутреннюю крышку поднять на себя, потянуть на себя зеленую клавишу до упора.

- Освободившуюся головку извлечь вертикально вверх.

- С левой стороны головки имеется отверстие с резиновой мембраной, в которую необходимо залить чернила, из прилагаемого комплекта.

Установку головки производить в обратном порядке. После чего нажать одновременно две правые крайние клавиши (при включенном принтере).

Для более подробного ознакомления с устройством и работой принтера смотрите инструкцию, прилагаемую к принтеру.

Распечатка производится автоматически, если Вы измерили всю заданную область. При остановке измерения клавишей "Стоп" получить распечатку того, что измерено, можно нажав клавишу "F1". Нажав клавишу "F1" можно получить также повторную распечатку измеренных результатов.

Внимание! Если в принтере кончилась бумага, то вставьте новый лист, нажмите на принтере кнопку “LF/FF”, а затем “ON LINE” и он продолжит печать.

Если бумага в принтере есть, проверьте правильность подключения принтера к прибору. Для этого разъедините разъемы на принтере и приборе и вставьте его снова до упора.

Примечание: для распечатки графика при работе в программе N 6 (по стандартам) необходимо после первичной распечатки вставить новый лист бумаги и нажать клавишу "F3".

# ДИАГНОСТИКА И ОШИБКИ

В приборе производится постоянная самодиагностика и контроль за состоянием электронной системы. В случаях возникновения ошибки прибор выдает сообщение :

,

где "00" номер ошибки.

Возможно возникновение следующих ошибок:

| 00 - 05 | от вычислительного блока |
| --- | --- |
| 20 | нарушен режим работы лампы |
| 21 | слишком запылено стекло под измерительной головкой |
| 22 | не работает аналоговая плата |
| 23 | не работает усилитель фотодиода |
| 24 | не работает усилитель фотодиода или сильная засветка |
| 25 | нет синхронизации от сети |
| 50 | не работает привод плашки |
| 51 | не работает привод головки |
| 52 | ошибка привода |

# УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Механизм прибора не требует смазки на весь период эксплуатации.

- Не реже одного раза в месяц необходимо протирать спиртовыми растворами стекло под измерительной головкой, для чего поднять откидную крышку на себя и вверх.

- Не реже одного раза в три месяца необходимо осторожно без сильного нажима протирать спиртовыми растворами приемную линзу, установленную снизу на измерительной головке (под сменным фильтром).

- Для увеличения срока службы прибора не оставляйте его без необходимости включенным на длительное время. Берегите прибор от попадания пыли (особенно открытые части механизма).

- Внимание! При длительном хранении приборов в упаковке (дипломате) они должны находится в горизонтальном положении, не более 3х в одном ряду.

Электрическая схема соединительного кабеля:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Прибор-Принтер (CENTRONICS).

RP 15-25	RP 15-25

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ONC-5

Прибор-ЭВМ (RS232).

RP 15-25

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не горит индикатор | 1. Отсутствие напряжения в сети. 2. Отсутствие контактов сетевого провода | 1. Проверить наличие напряжения. 2. Извлечь сетевой шнур из сетевого разъема прибора и из сети 220 В и вставить его снова |
| На индикаторе горит "0" или "1" при первичном включении прибора | Сбой в режиме процессора | Выключить прибор, произвести повторное включение через 20-30 сек |
| Если при повторном включении прибора возникает та же неисправность, выключить прибор из сети и вызвать квалифицированный персонал изготовителя; 963-50-22; 963-46-64; 962-68-76 |  |  |
| На индикаторе загорается надпись: "Error 0 - 5" | 1. Неправильное введение исходной информации. 2. Дефект плашки. 3. Ошибки при пробоподготовке. 4. Выход из строя электронных узлов. | 1. Выключить прибор. 2. Осмотреть плашку на наличие дефектов. 3. Заново набрать программу и исходные данные на клавиатуре. 4. Провести повторные измерения. 5. При повторении дефекта повторить пробоподготовку |
| Если дефект не устранен, прибор подлежит ремонту квалифицированным персоналом изготовителя |  |  |
| На индикаторе загорается надпись "Error 21" | Слишком запылено защитное стекло в приборе | Протереть стекло |
| На индикаторе загорается надпись: "Error 20, 22" | Нарушен режим лампы | 1. Выключить прибор. 2. Включить его повторно через 15-20 сек. |
| Если ошибка повторилась, то неисправен узел лампы, который подлежит ремонту квалифицированным персоналом изготовителя |  |  |
| На индикаторе загорается надпись: "Error 25" | Нет синхронизации от сети | Подлежит ремонту квалифицированным персоналом изготовителя |
| На индикаторе загорается надпись: "Error 50-52" | Неисправность привода плашки или привода измерительной головки | 1. Неправильно установлена плашка (выступание за габариты). 2. Попадание постороннего предмета в привод. 3. Задержка механизма рукой. |
| Если после устранения возможных причин дефекта загорается та же надпись, то привод механизма подлежит ремонту квалифицированным персоналом изготовителя |  |  |

Все остальные возможные неисправности не указанные в данной таблице подлежат ремонту только квалифицированным персоналом изготовителя. Адрес: 123154, Москва, а/я 51, 963-50-22; 963-46-64; 962-68-76

ä

ПАСПОРТ

Москва

АНАЛИЗАТОР "УНИПЛАН"

Анализатор "УНИПЛАН" представляет собой настольный малогабаритный фотометр для проведения различных иммуноферментных анализов и микробиологических исследований с использованием плашки из 96 микрокювет.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током не снимать крышки. Внутренние детали не поддаются обслуживанию потребителем. При необходимости технического обслуживания следует обратиться к квалифицированному персоналу производителя

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

### Фотометр "УНИПЛАН"	1 шт.

### Устройство вывода информации печатающее
(малогабаритный импортный принтер)	1 шт.

### Запасной картридж (чернила)	1 шт.

### Кабель сетевой	1 шт.

### Кабель соединительный	1 шт.

### Интерференционный фильтр 492* нм	1 шт.

### Инструкция по эксплуатации	1 шт.

### Паспорт	1 шт.

### Упаковка (чемодан-дипломат)	1 шт.

### Дополнительные интерференционные фильтры	шт.

### шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### Изготовитель гарантирует работу Фотометра при соблюдении владельцем правил, изложенных в инструкции по эксплуатации.

### Гарантийный срок эксплуатации Фотометра - 24 месяца, гарантия на принтер - 12 месяцев. В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт.

### Транспортные и командировочные расходы на получение прибора и доставку его в гарантийный ремонт в стоимость прибора не входят.

### В гарантийное и послегарантийное обслуживание прибор принимается только в оригинальной упаковке (чемодан-дипломат).

### Изделие соответствует требованиям по электробезопасности ГОСТ Р50267.0 тип 1.

### АО “ПИКОН” является владельцем патента РФ N 2035716 
от 21.10.92 года и имеет исключительное право на производство прибора “УНИПЛАН”. Фирма не несет ответственности за подделки под прибор “УНИПЛАН” других фирм и не принимает их на техническое обслуживание.

ПОВЕРКА

Анализатора иммуноферментных реакций УНИПЛАН,

принадлежащего

Условия поверки: нормальные.

Средства поверки: набор фильтров КС-102.

Систематическая составляющая основной погрешности

Случайная составляющая основной погрешности

Заключение по результатам поверки: анализатор признан пригодным (непригодным) к применению

Поверку проводил		/	/

(Протокол прилагается.)

АНАЛИЗАТОР ИММУНОФЕРМЕНТНЫХ
РЕАКЦИЙ

"УНИПЛАН" N

Дата установки

Изготовитель: Закрытое акционерное общество "ПИКН"

тел. 963-50-22, 963-46-64, 962-68-76

Почтовый адрес: 123154, г. Москва, а/я 51 фирма “ПИКОН”

Центральный офис: Москва, м. Преображенская площадь, НИИ ДАР.

Гарантийный ремонт.

Анализатор “УНИПЛАН” Дата обращения Характер неисправности: Произведен ремонт:

Анализатор “УНИПЛАН” Дата обращения Характер неисправности: Произведен ремонт:

Анализатор “УНИПЛАН” Дата обращения Характер неисправности: Произведен ремонт:

дд/ММ/гг

Метод соединения компьютеров с приборами или между собой

*Вы можете приобрести дополнительные фильтры 405, 414, 450, 530, 595, 650 нм